Техническое обслуживание аппаратов искусственной светопогоды 
                 Suntest CPS+ и XLS+ (модификация I).

Внимание! Своевременное обслуживание обеспечивает бесперебойную работу оборудования и гарантирует прохождение поверки экспертами аккредитованных организаций

Наши специалисты помогут провести грамотное обслуживание и чистку приборов.

I. Перечень работ при полугодовом обслуживании

1. Калибровка/настройка
- Максимальный ток лампы
- Уровень светопотока
- Температура черной панели.
2. Осмотр/Чистка/Замена при необходимости

- Воздушные фильтры
- Оптические фильтры
Продолжительность работ 4 часа

II. Перечень работ при годовом облуживании
1. Все калибровки/настройки, входящие в полугодовое обслуживание

2. Замена воздушных фильтров
3. Чистка
- рефлектора

- черной панели.
- испытательной камеры.
- датчик светопотока
5. Проверка 
- вращение вентилятора испытательной камеры
- срабатывание защиты
Продолжительность работ 6 часов

III. Ресурс работы оптических элементов

| Код изделия | Название | Ресурс, час |
| --- | --- | --- |
| 56079173 | Ксенононовая лампа NXE1700 (XLS+) | 1500 |
| 56001794 | Ксенононовая лампа NXE1500. (CPS+) |  |
| 56052371 56052372 56077769 56052388 | Фильтр УФ отсечка 290 нм Фильтр оконное стекло отсечка 310 нм Фильтр солнце ID65 (испоьзуется совместно с 56052372) Фильтр кварц наружний с ИК покрытием | 15000 4000 4000 25000 |

Замена оптических элементов по времени не связана с обслуживанием и зависит от загрузки прибора. При односменной работе годовая загрузка составляет 2000 часов, при круглосуточной работе 8000 часов работы прибора.

IV. Необходимый набор запчастей для обслуживания

| Код изделия | Название | Ресурс | Полугодовое обсл. | Годовое обсл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56050689 56055014 | Возд. фильтр CPS+ Возд. фильтр XLS+ | 6-12 месяцев | 1 1 | 1 1 |

Примечания:

1. При проведении поверки и калибровки в камере должна отсутствовать конденсация, лампа должна быть сухая, температура в камере выше 30 °С. Если прибор не работал длительное время, следует провести начальную фазу любого испытания без орошения, чтобы камера нагрелась и конденсат из камеры испарился.